КТРУ [32.50.50.190-00000554](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=68401&backUrl=) - Ванна для гидротерапии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Общие требования** | **Ед. изм.** | **Требуемые значения** |
|  | **Ванна для подводного душ-массажа** | **шт** | **1** |
|  | Ванна предназначена для использования в медицинских, санаторно-курортных учреждениях и СПА центрах для оздоравливающих водных процедур в виде лечебного массажа тела пациента с помощью подводного душ-массажа, гидромассажных форсунок и аэрофорсунок и с возможностью хромотерапии. |  | наличие |
|  | Ложе ванны из стеклопластика на основе полиэфирной смолы |  | Наличие |
|  | Ложе ванны устойчиво к агрессивным средам, ультрафиолетовому облучению |  | Наличие |
|  | Ложе ванны закреплено на металлической раме |  | Наличие |
|  | Регулируемые по высоте ножки рамы |  | Наличие |
|  | Панель управления ванны |  | Наличие |
|  | кран холодной воды |  | Наличие |
|  | кран горячей воды |  | Наличие |
|  | кран залива воды в ванну |  | Наличие |
|  | кран подачи воды в лейку ручного душа |  | Наличие |
|  | кран регулирования давления в шланге для подводного душ-массажа |  | Наличие |
|  | кнопка включения гидрофорсунок |  | Наличие |
|  | кнопка включения аэрофорсунок |  | Наличие |
|  | кнопка включения ламп хромотерапии |  | Наличие |
|  | кнопка включения системы светодиодных ламп |  | Наличие |
|  | кнопка включения подводного душ-массажа |  | Наличие |
|  | термометр |  | Наличие |
|  | манометр |  | Наличие |
|  | лейка ручного душа |  | Наличие |
|  | Шланг для подводного душа-массажа |  | Непрозрачный, армированный с силиконовым покрытием |
|  | Комплект сменных насадок | шт | Не менее 4 |
|  | Переносная ступень с противоскользящим покрытием |  | Наличие |
|  | Материал ручек кранов |  | Пластик |
|  | **Система подводного душ-массажа с помощью шланга** |  |  |
|  | Количество насосов | шт | Не менее 1 |
|  | Расположение насоса |  | Под панелью управления |
|  | Материал |  | Нержавеющая сталь |
|  | Диапазон регулировки давления в шланге ПДМ | бар | Не менее (0,4 – 4,7) |
|  | **Система гидромассажа с помощью форсунок** |  |  |
|  | Количество насосов | шт | Не менее 1 |
|  | Гидрофорсунки | шт | Не менее 16 |
|  | Аэрация гидрофорсунок |  | Автоматическая |
|  | **Система аэромассажа с помощью форсунок** |  |  |
|  | Количество аэрокомпрессоров | шт | Не менее 1 |
|  | Аэрофорсунки | шт | Не менее 16 |
|  | Расположение аэрокомпрессора |  | Под панелью управления. |
|  | Материал аэрофорсунок |  | Нержавеющая сталь |
|  | **Система хромотерапии** |  |  |
|  | Количество ламп хромотерапии | шт | Не менее 2 |
|  | Светодиодные лампы | шт | Не менее 32 |
|  | **Слив воды** |  |  |
|  | Механизм |  | пробка для слива |
|  | Непосредственный слив через фановую трубу |  | Наличие |
|  | Диаметр фановой трубы | мм | Не менее 50 |
|  | **Технические характеристики ванны** |  |  |
|  | Общий объем ванны | л | Не менее 650 |
|  | Полезный объем ванны | л | Не менее 570 |
|  | Подключение горячей и холодной воды | дюйм | ¾ |
|  | Максимальное время наполнения ванны | мин | Не более 6 |
|  | Максимальное время слива ванны | мин | Не более 7 |
|  | Напряжение электропитания | В | 220 или 380 |
|  | Номинальная частота | Гц | 50 |
|  | Номинальная потребляемая мощность | Вт | не более 3750 |
|  | Уровень шума | дБ | Не более 60 |
|  | Масса | кг | не более 170 |
|  | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | Не менее 2600х1020х1110 |
|  | Внутренние (наибольшие) размеры (Д×Ш×В) | мм | Не менее 1980х850х580 |
|  | Максимальная масса пациента | кг | Не менее 170 |
|  | **Комплект поставки** |  |  |
|  | Ванна | шт | Не менее 1 |
|  | Ручной душ | шт | Не менее 1 |
|  | Гидрофорсунки | шт | Не менее 16 |
|  | Аэрофорсунки | шт | Не менее 18 |
|  | Лампы хромотерапии | шт | Не менее 2 |
|  | Светодиодные лампы | шт | Не менее 32 |
|  | Ступень с противоскользящим покрытием | шт | Не менее 1 |
|  | Сменные насадки для ПДМ | шт | Не менее 4 |
|  | Шланг ПДМ | шт | Не менее 1 |
|  | Ножка резиновая | шт | Не менее 4 |
|  | Трубка ПВХ, для декорации ножки ванны | шт | Не менее 4 |
|  | **Требования к документации** |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  | Наличие |