Система мультимодальной физиотерапии

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ/ОКПД | № п/п | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Стандарты или обоснование необходимости использования других показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Единица измерения ОКЕИ | Значение характеристики |  |  |
| 1 | Система мультимодальной физиотерапии | 26.60.13.190-00000070 |  | Общая характеристика и требования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат физиотерапевтический для магнитотерапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборD4:D9удование медицинские. Общие технические условия |
|  |  |  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ст. 38 |
|  |  |  |  | Функциональные характеристики: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество независимых каналов магнитотерапии | шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Возможность работы на 2-х независимых каналах |
|  |  |  |  | Количество единовременного подключения магнитотерапевтических аппликаторов к каждому каналу | шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для достижения необходимого терапевтического эффекта |
|  |  |  |  | Фокусированное магнитное поле |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для повышения безопасности оператора |
|  |  |  |  | Предустановленные протоколы терапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для достижения необходимого терапевтического эффекта |
|  |  |  |  | Энциклопедия в аппарате с информацией о возможных видах терапии, примерами расположения аппликаторов и области применения |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для достижения необходимого терапевтического эффекта |
|  |  |  |  | Функция ручной настройки параметров терапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для достижения необходимого терапевтического эффекта |
|  |  |  |  | Функция сохранения программ пользователя |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Удобство использования, сохранение программ для конкретного пациента |
|  |  |  |  | Русифицированное ПО |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для ознакомления с функциями прибора |
|  |  |  |  | Сенсорный экран |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Информация, отображаемая на экране, помогает пользователю контролировать проведение терапии |
|  |  |  |  | Самотестирование аппарата |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для обнаружения неисправностей и ошибок до начала терапии |
|  |  |  |  | Предупреждающие сообщения об ошибках на экране |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для обнаружения неисправностей и ошибок до начала терапии |
|  |  |  |  | Переход в режим блокировки при обнаружении ошибки в работе аппарата |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для обнаружения неисправностей и ошибок до начала терапии |
|  |  |  |  | Функция установки собственного пароля пользователя в аппарате |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функция ПО аппарата |
|  |  |  |  | Функция приостановки терапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функция ПО аппарата |
|  |  |  |  | Фильтрация терапевтических протоколов по частям тела со схематической навигацией |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования аппарата персоналом |
|  |  |  |  | История проведенных терапий |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность хранения данных во внутренней памяти прибора |
|  |  |  |  | Отображение на экране значения интенсивности во время терапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного проведения процедуры согласно параметрам пациента |
|  |  |  |  | Отсчет времени на экране во время терапии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования аппарата персоналом |
|  |  |  |  | Отображение оставшегося времени процедуры |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования аппарата персоналом |
|  |  |  |  | Настройка времени терапии во время паузы |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Индивидуальная настройка для каждого пациента индивидуально |
|  |  |  |  | Визуальная индикация состояния магнитотерапевтических аппликаторов |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования аппарата персоналом |
|  |  |  |  | Аппаратная проверка состояния магнитотерапевтического аппликатора |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для корректной работы прибора |
|  |  |  |  | База данных пациентов |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность хранения данных во внутренней памяти прибора |
|  |  |  |  | Самоидентификация подключенных аксессуаров |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения наличия ошибки |
|  |  |  |  | Функция обновления ПО |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для корректной работы прибора |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса аппарата | кг | ≤ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Для удобства перемещения |
|  |  |  |  | Длина | мм | ≤ 270 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Для удобства перемещения |
|  |  |  |  | Ширина | мм | ≤ 390 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Для удобства перемещения |
|  |  |  |  | Высота | мм | ≤ 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Для удобства перемещения |
|  |  |  |  | Степень защиты |  | IP20 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89 |
|  |  |  |  | Экран: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖК |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью отображения данных и удобства управления |
|  |  |  |  | Цветной |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью отображения данных и удобства управления |
|  |  |  |  | Сенсорный |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью отображения данных и удобства управления |
|  |  |  |  | Разрешение | Точек | ≥ 360х240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Обусловлено необходимостью отображения данных и удобства управления |
|  |  |  |  | Диагональ | см | ≥ 8,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Обусловлено необходимостью отображения данных и удобства управления |
|  |  |  |  | Электропитание: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность | Вт | ≤ 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Стандартное номинальное напряжение |
|  |  |  |  | Напряжение сети |  | однофазное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стандартное номинальное напряжение |
|  |  |  |  | Частота | Гц | 50-60 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стандартное номинальное напряжение |
|  |  |  |  | Длительность терапии: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки длительности магнитотерапии | секунда | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Гибкая настройка терапии индивидуально под каждого пациента |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона регулировки длительности магнитотерапии | секунда | ≥ 5999 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Гибкая настройка терапии индивидуально под каждого пациента |
|  |  |  |  | Шаг регулировки | секунда | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Гибкая настройка терапии индивидуально под каждого пациента |
|  |  |  |  | Регулируемые параметры: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное значение индукции магнитного поля на поверхности аппликатора | мТл | ≥ 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Режимы магнитного поля |  | Импульсный, серия импульсов, постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Формы магнитных импульсов |  | прямоугольные, прямоугольные продолжительные, экспоненциальные, треугольные, синусоидальные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Нижняя граница диапазона регулировки частоты импульсов | Гц | ≤ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Верхняя граница диапазона регулировки частоты импульсов | Гц | ≥ 81 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Модуляция |  | без модуляции / пакет / синусоидальная / трапециевидная модуляция / симметричные импульсы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выставления необходимого режима работы |
|  |  |  |  | Аппликатор диск: |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Количество дисков | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Ширина диска | мм | ≤ 160 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Длина диска | мм | ≤ 210 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Высота диска | мм | ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Общая масса | кг | ≤ 2,15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Интенсивность постоянного магнитного поля | мТл | ≥ 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная общая интенсивность магнитного поля | мТл | ≥ 110 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Аппликатор двойной диск: |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Количество дисков | шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Ширина диска | мм | ≤ 160 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Длина диска | мм | ≤ 210 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Высота диска | мм | ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Общая масса | кг | ≤ 2,15 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Интенсивность постоянного магнитного поля | мТл | ≥ 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная общая интенсивность магнитного поля | мТл | ≥ 70 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Аппликатор мульти-диск |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Количество дисков | шт | ≥ 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Ширина диска | мм | ≤ 160 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Длина диска | мм | ≤ 210 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Высота диска | мм | ≤ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Общая масса | кг | ≤ 4,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Интенсивность постоянного магнитного поля | мТл | ≥ 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 52,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная общая интенсивность магнитного поля | мТл | ≥ 75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Линейный аппликатор: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая масса | кг | ≤ 6,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Аппликатор соленоид 30 см: |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | мм | ≥ 180 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Масса | кг | ≤ 5,75 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 9,3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Аппликатор соленоид 60 см |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Общая масса | кг | ≤ 13 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Внутренняя ширина | мм | ≥ 580 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Внутренняя высота | мм | ≥ 340 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≤» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля | мТл | ≥ 1,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для проведения терапии |
|  |  |  |  | Комплектация: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок управления | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для запуска/остановки терапии, изменения параметров проведения терапии |
|  |  |  |  | Кабель питания | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для подключения аппарата к сети |
|  |  |  |  | Адаптер | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Необходим для подключения аппарата к сети |
|  |  |  |  | Стилус для сенсорного экрана | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства пользования врачом |
|  |  |  |  | Аппликатор диск | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Аппликатор двойной диск | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Аппликатор мультидиск | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Линейный аппликатор | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Аппликатор соленоид 30 см | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Аппликатор соленоид 60 см | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |
|  |  |  |  | Тележка | шт | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Символ «≥» - крайнее значение входит | Для удобства эксплуатации аппарата медицинским персоналом |