|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции КТРУ** | **Единица измерения товара, работы, услуги** | **Количество товара, работы, услуги** | **№ пп** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Наименование характеристики** | **Единица измерения ОКЕИ** | **Значение характеристики** |  |
| **Анализатор поля зрения** | **26.60.12.119-00000257-** Анализатор поля зрения | **шт** | **1** | 1 | Радиус сферы периметра | Миллиметр | ≥300  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 2 | Поле зрения | градус | ≥90  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 3 | Параметры стимула |  | согласно стандарту Гольдмана | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Диаметр тестовых точек, в соответствии со стандартом Гольдмана |  | I,III,V | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Минимальное значение диапазона яркости тестовых точек | кд/м2 | ≤0,1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≤» - крайнее значение входит |
| 6 | Максимальное значение диапазона яркости тестовых точек | кд/м2 | ≥316 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 7 | Шаг изменения яркости тестовых точек | Децибел | ≤1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≤» - крайнее значение входит |
| 8 | Цвет тестовых точек |  | Белый, Голубой, Красный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | Продолжительность стимула, регулируемая пользователем | с | 0.2, 0.5, 0.8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | Интервал между стимулами, регулируемый пользователем | с | 0.6, 0.9 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Скорость предъявления стимулов |  | Адаптивная, быстрая, нормальная, медленная  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Количество точек в области 0-30º | штука | ≥185 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 13 | Количество точек в области 0-20º | штука | ≥124 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 14 | Количество точек в области 0-90º | штука | ≥239 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 15 | Метод предъявления стимулов  |  | проекция на заднюю стенку (Рирпроекция) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 16 | Моторизованный подбородник  |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Метод ответа пациента |  | Джойстик-кнопка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 18 | Держатель пробных линз |  | Наличие  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 19 | Яркость лампы фоновой подсветки | кд/м2 | ≥10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 20 | Цвета фоновой подсветки |  | Белый, Желтый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 21 | Вес | килограмм | ≤42 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≤» - крайнее значение входит |
| 22 | Статическая периметрия |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 23 | Автоматическая кинетическая периметрия |  | Наличие  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 24 | Изоптеры для кинетической периметрии | штука | ≥8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 25 | Функция добавления изоптеров для кинетической периметрии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 26 | Ручная кинетическая периметрия |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 27 | Полная пороговая стратегия 4/2  |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 28 | Быстрая пороговая стратегия |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 29 | Пороговая стратегия классов |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 30 | Полная пороговая стратегия с функцией адаптивной настройки исходной яркости стимулов |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 31 | Надпороговая стратегия (2 зоны) |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 32 | Надпороговая стратегия (3 зоны) |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 33 | Функция создания новых пользовательских программ |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 34 | Программа для определения вероятности и стадии Глаукомы  |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 35 | Водительский тест |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 36 | Тест Эстермана |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 37 | Программа для быстрой пороговой периметрии в области до 30º с использованием адаптивных методов корректировки исходной яркости стимулов, на основе встроенной базы данных |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 38 | Время периметрии | минута | ≤3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≤» - крайнее значение входит |
| 39 | Коротковолновая периметрия синий на желтом |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 40 | Цветная периметрия Красный на белом |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 41 | Программа для быстрой и высокоточной диагностики глаукомы на ранней стадии |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 42 | Время программы | минута | ≤3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≤» - крайнее значение входит |
| 43 | Программа анализа прогрессии заболеваний |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 44 | Кривая Бебье |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 45 | Асимметричный тест на глаукому (GAT) |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 46 | Представление результатов в градациях серого |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 47 | Представление результатов в виде цветной карты |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 48 | 3D визуализация результатов обследования |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 49 | Функция сравнения и статистической оценки исследований |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 50 | Количество методик слежения за взглядом пациента | штука | ≥2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиСимвол «≥» - крайнее значение входит |
| 51 | Методика слежения за взглядом пациента в зоне слепого пятна (Heijl-Krakau) |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 52 | Методика слежения за взглядом пациента в зоне макулы «Фиксация в центре» |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 53 | Камера слежения за взглядом пациента |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 54 | Комплектация |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  54.1 | Стол |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 54.2 | Принтер |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |