|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский гипсовочный | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Состав стола |   | Модуль из тумб, установленный на основание с регулируемыми резьбовыми опорами, единой столешницей, мойкой, краном и гипсоотстойником |
| Количество модулей | шт | ≥ 2 |
| Конструкция модулей |   |  цельнометаллический сварной каркас из замкнутого листового профиля коробчатого типа, все кромки короба загнуты внутрь, двойной загиб профиля  |
| Состав левого модуля |   | Выдвижной ящик, расположенный в верхней части модуля и откидная дверь для хранения гипса - в нижней |
| Состав правого модуля |   | Распашная металлическая дверь, мойка с локтевым смесителем, подводка холодной и горячей воды, сливной сифон с патрубком, гипсоотстойник |
| Состав металлического фасада распашной двери, выдвижного ящика и откидной двери |   | Из двух панелей вкладываемых одна в другую для предотвращения залития водой внутреннего пространства |
| Ящик выдвижной быстросъёмный с демпферами |   | Наличие |
| Количество ящиков | шт | ≥ 1 |
| Внутренние размеры выдвижного ящика (Ш) | мм | ≥ 345 |
| Внутренние размеры выдвижного ящика (Г) | мм | ≥ 350 |
| Внутренние размеры выдвижного ящика (В) | мм | ≤ 180 |
| Ширина распашной двери  | мм | ≥ 450 |
| Высота распашной двери  | мм | > 720 |
| Угол открывания распашной двери | градус | ≥ 100 |
| Откидная дверь |   | Наличие |
| Оснащение откидной двери |   | Регулируемыми петли, ограничители открывания, демпферы  |
| Угол открытия откидной двери | градус | < 35 |
| Ширина откидной двери  | мм | ≥ 450 |
| Высота откидной двери  | мм | > 350 |
| Единая столешница |   | Наличие |
| Материал верхнего покрытия столешницы |   |  Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал подложки столешницы |   | Ламинированная ДСП |
| Отверстие в металлической обечайке для отходов гипса в столешнице над левым модулем  |   | Наличие |
| Толщина стали столешницы | мм | ≥ 1 |
| Максимальные нагрузки на столешницу | кг | ≥ 200 |
| Врезная мойка |   | Наличие |
| Материал изготовления мойки |   | Нержавеющая сталь |
| Оборудование мойки |   | Смеситель локтевого типа, подводка холодной и горячей воды, сифон и сливной шланг |
| Диаметр мойки | мм | ≥ 430 |
| Глубина мойки | мм | ≥ 170 |
| Гипсоотстойник  |   | Наличие |
| Конструкция гипсоотстойника |   | Кубической формы с перегородками, крышкой и отверстиями для подвода и слива воды  |
| Материал изготовления гипсоотстойника |   | Нержавеющая сталь |
| Класс обработки поверхности |   | Зеркальная |
| Комплект поставки гипсоотстойника |   | Шланг для подвода/отвода воды , хомуты крепежные на слив. |
| Габариты гипсоотстойника (Ш) | мм | ≥ 380 |
| Габариты гипсоотстойника (Г) | мм | ≥ 380 |
| Габариты гипсоотстойника (В) | мм | > 390 |
| Опоры |   | Наличие |
| Материал изготовления опор |   | Металлопластик |
| Высота регулировки | мм | ≥ 25 |
| Ширина стола | мм | ≥ 1000 |
| Глубина стола | мм | ≥ 550 |
| Высота стола | мм | > 850 |