|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000044Стол/кушетка массажный, без электропитания, не портативный | Регулируемый вручную портативный стол, разработанный для использования в различных видах комплементарной терапии (например, для массажа, акупунктуры, ароматерапии, рефлексотерапии, кинезиотерапии). Как правило, состоит из нескладного каркаса (не портативный) с плоской поверхностью деки, с плоской поверхностью деки, на которой может быть секция для головы, подголовник, отверстие для лица (пациент в положении лежа на животе опускает голову в это отверстие) и/или подлокотники; положение этих компонентов, включая высоту платформы, регулируется вручную. Как правило, это изделие называют массажным/терапевтическим столом, кушеткой или кроватью. | шт. | Соответствие с КТРУ |
| Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов (Ширина х Глубина х Толщина) | мм | Не менее (50х25х1,5) |
| Ножки должны быть изготовлены из стальной трубы круглого сечения (Диаметр х Толщина) | мм | Не менее (51х1,5) |
| Подголовник и лежак изготовлены из ДСП толщиной  | мм | Не менее 16 |
| Обивка ложа и подголовника - полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой прокладкой, плотностью  | кг/м3 | не менее 21  |
| Поролон толщиной | мм | Не менее 40 |
| Кушетка установлена на пластиковые опоры позволяющие перемещать кушетку не повреждая напольного покрытия |  | Наличие |
| Кушетка состоит из каркаса, ложе и подголовника |  | соответствие |
| Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая при помощи механизма типа Растомат пятипозиционный, в диапазоне  | градус  | Не уже 0-45 |
| Углы кушетки имеют скругления радиусом  | мм | Не менее 50 |
| Крепление каркас к ножкам при помощи гаек |  | М10 |
| Габаритные размеры: |  |   |
| Длина | мм | 1950±20 |
| Ширина | мм | 650±20 |
| Высота | мм | 560±5 |
| Габаритные размеры подголовника | мм | (420х660)±5 |
| Масса | кг | Не более 30 |
| Допустимая распределенная нагрузка | кг | Не более 200 |
| Цвет |  | Бежевый или эквивалент |
| Гарантийный срок | месяцев | Не менее 12 |
| Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие | Соответствие |
| Регистрационное удостоверение | наличие | Соответствие |