|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие требования** | **Ед. изм.** | **Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров** |
|  | **Ванна для подводного горизонтального вытяжения** | **шт** | **1** |
|  | Предназначена для использования в медицинских и санаторно-курортных учреждениях для проведения горизонтального подводного вытяжения позвоночника и шейного вытяжения |  | наличие |
|  | Материал ложе ванны |  | Стеклопластик |
|  | высокая прочность и жесткость |  | наличие |
|  | устойчивость к агрессивным средам, ультрафиолетовому облучению |  | наличие |
|  | Закрепление ложе ванны на металлической раме |  | наличие |
|  | Регулируемые по высоте ножки рамы |  | наличие |
|  | Панель управления ванны: |  |  |
|  | кран подачи холодной воды |  | наличие |
|  | кран подачи горячей воды |  | наличие |
|  | кран регулирования давления «подводного душа-массажа» (ПДМ) |  | наличие |
|  | кран слива воды |  | наличие |
|  | смеситель подачи воды в лейку ручного душа |  | наличие |
|  | манометр |  | наличие |
|  | термометр |  | наличие |
|  | кнопка включения ПДМ |  | наличие |
|  | кнопка включения дисплея |  | наличие |
|  | дисплей |  | наличие |
|  | кнопка включения аэрофорсунок |  | наличие |
|  | кнопка включения системы светодиодов |  | наличие |
|  | Сдвигаемый подголовник, фиксируемый крепежами на поручнях |  | Наличие |
|  | Сменные насадки на шланг ПДМ | шт | Не менее 4 |
|  | **Система аэромассажа с помощью форсунок** |  |  |
|  | Аэрофорсунки | шт | Не менее 16 |
|  | Расположение воздуходувки |  | Под панелью управления |
|  | **Слив воды** |  |  |
|  | Механизм |  | Шаровой кран |
|  | Непосредственный слив через фановую трубу |  | Наличие |
|  | Диаметр фановой трубы | мм | Не менее 50 |
|  | **Насос системы подводного душ-массажа** |  |  |
|  | Расположение насоса |  | Под панелью управления |
|  | **Механизм вытяжения** |  |  |
|  | Электронный пульт управления вытяжением |  | Наличие |
|  | Способ вытяжения |  | Постоянная или переменная сила вытяжения |
|  | Программное регулирование силы вытяжения |  | Наличие |
|  | Грудной бандаж | шт | Не менее 2 |
|  | Поясничный бандаж | шт | Не менее 2 |
|  | **Шейное вытяжение** |  |  |
|  | Механическая система шейного вытяжения |  | Наличие |
|  | Способ вытяжения |  | Постоянная с помощью гирь |
|  | Комплект бандажей |  | Петля Глиссона |
|  | **Система хромотерапии** |  |  |
|  | Количество светодиодных ламп | шт | Не менее 32 |
|  | **Технические данные ванны** |  |  |
|  | Общий объем, | л | Не менее 1200 |
|  | Полезный объем, | л | Не менее 800 |
|  | Подключение горячей и холодной воды, вывод | дюйм | ¾ или 1 |
|  | Время наполнения ванны | мин | Не более 10 |
|  | Время слива ванны | мин | Не более 7 |
|  | Напряжение электропитания | В | 220 или 380 |
|  | Номинальная частота | Гц | 50 |
|  | Мощность, | кВА | Не более 3,1 |
|  | Уровень шума, | дБ | Не более 55 |
|  | Диаметр слива | мм | Не менее 50 |
|  | Габаритные размеры ванны (ДхШхВ) | мм | Не менее (2350 х 980 х 850) |
|  | Габаритные размеры подъемника с ложем (ДхШхВ) | мм | Не менее (1750 х 1060 х 1880) |
|  | Диапазон изменения усилия вытяжения позвоночника, | кгс | Не менее (5-60) |
|  | Диапазон изменения усилия шейного вытяжения | кгс | Не менее 0-5 |
|  | **Комплект поставки** |  |  |
|  | Ванна | шт | Не менее 1 |
|  | Душ ручной для обмыва ванны | шт | Не менее 1 |
|  | Упор для ног | шт | Не менее 1 |
|  | Ступень двухуровневая | шт | Не менее 1 |
|  | Подголовник | шт | Не менее 1 |
|  | Подъемник для ванны с пультом управления и зарядным устройством | шт | Не менее 1 |
|  | Ложе подъемника | шт | Не менее 1 |
|  | Аккумуляторная батарея (для подъемника) | шт | Не менее 1 |
|  | Грудной бандаж | шт | Не менее 2 |
|  | Поясничный бандаж | шт | Не менее 2 |
|  | Труба с цепью | шт | Не менее 1 |
|  | Стопор цепи | шт | Не менее 2 |
|  | Весы | шт | Не менее 1 |
|  | Ножка резиновая | шт | Не менее 4 |
|  | Трубка ПВХ, для декорации ножки ванны | шт | Не менее 4 |
|  | Шланг ПДМ | шт | Не менее 1 |
|  | Насадка на шланг ПДМ | шт | Не менее 4 |
|  | Кронштейн шейного вытяжения | шт | Не менее 1 |
|  | Комплект гирь для шейного вытяжения | шт | Не менее 1 |
|  | Бандаж шейный | шт | Не менее 1 |
|  | Аэрофорсунки | шт | Не менее 16 |
|  | Светодиодные лампы | шт | Не менее 32 |
|  | Передвижная кушетка | шт | Не менее 1 |
|  | **Требования к документации** |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  | Наличие |