|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.21.122-00000041 Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Ручное устройство для принудительной или вспомогательной вентиляции лёгких у пациентов, страдающих апноэ или нарушением дыхания. Оно обычно использует вовлеченный окружающий воздух и состоит из большой эластичной камеры, вентилируемой вручную, емкости для газа, трубок и коннектора для присоединения к лицевой маске или эндотрахеальной трубке; при необходимости может соединяться с источником кислорода (O2). Оно используется службами неотложной медицинской помощи в автомобилях скорой помощи, отделениях интенсивной терапии, при внутренних перемещениях пациента и инцидентах с массовыми жертвами и, как правило, расположены в стратегических местах в больнице. Это устройство многоразового использования. | Шт. | Соответствие КТРУ |
| Аспиратор механический |  | Нет |
| Категория пациентов |  | Взрослый |
| Клапан ПДКВ |  | Нет |
| Мешок резервный |  | Да |
| Роторасширитель |  | Нет |
| Трубка кислородная |  | Да |
| Объем дыхательного мешка | мл | 1650±200 |
| Минутная вентиляция | л/мин | Не менее 31 |
| Ограничение давления в дыхательном контуре | гПа | 55±15 |
| Сопротивление выдоху при потоке 25 л/мин | гПа | Не более 2 |
| Сопротивление вдоху | гПа | Не более 5 |
| Утечка газа при давлении 30 гПа | л/мин | Не более 0,5 |
| Наличие предохранительного клапана |  | Наличие |
| Возможность подключения кислорода |  | Наличие |
| Дыхательный мешок, маски, клапана должны быть устойчивы к автоклавированию при температуре 121 ºС и дезинфекции 3% раствором перекиси водорода |  | Соответствие |
| Масса | кг | Не более 0,73 |
| Объем вдыхаемого газа, макс | мл | Не менее 900 |
| Объем резервного мешка | мл | Не менее 2600 |
| **Комплектация** |  |  |
| Мешок дыхательный | шт | 1 |
| Маска лицевая №4 | шт | 1 |
| Маска лицевая №5 | шт | 1 |
| Мешок резервный | шт | 1 |
| Трубка для подключения к кислороду | шт | 1 |
| Клапан пациента | шт | 1 |
| Впускной клапан | шт | 1 |
| Клапан резервного мешка | шт | 1 |
| Сумка тканевая | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |
| Гарантийный срок | месяцев | Не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |